Załącznik Nr 6a

Zestawienie wymagań dotyczących aparatu RTG analogowego - ucyfrowionego

Nazwa aparatu:	…………………………………………………………

Producent:		……………………………

| L. p. | Opis parametru | Parametr graniczny | Parametr oceniany i punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparata analogowy/ucyfrowiony (kostno - płucny) | TAK | Bez punktacji |  |
| 2 | Mocowanie aparatu sufitowe lub podłogowe z dostępem do pacjenta z wszystkich stron | Podaj rodzaj | Bez punktacji |  |
| 3 | Trójpolowa komora pomiarowa systemu AEC | TAK | Bez punktacji |  |
| 4 | Klatka przeciwrozproszeniowa | TAK | Bez punktacji |  |
| 5 | Stół pacjenta z pływającym blatem o wytrzymałości >= 200 kg z regulacją wysokości i trójpolową komorą systemu AEC | TAK | Bez punktacji |  |
| 6 | System pomiaru i rejestracji promieniowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 7 | Generator wysokiej częstotliwości | TAK | Bez punktacji |  |
| 8 | Kolimator | TAK | Bez punktacji |  |
| 9 | Panel dotykowy umożliwiający zmianę parametrów ekspozycji przy pacjencie | TAK | Bez punktacji |  |
| 10 | statyw do zdjęć odległościowych z kratką przeciwrozproszeniową oraz trójpolową komorą pomiarową systemu AEC | TAK | Bez punktacji |  |
| 11 | Obsługa szuflady statywu z obydwu stron | TAK | Bez punktacji |  |
| 12 | Konsola generatora z programami narządowymi | TAK | Bez punktacji |  |
| 13 | System pomiaru i rejestracji dawki promieniowania (DAP) | TAK | Bez punktacji |  |
| 14 | Aparat RTG fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK | Bez punktacji |  |
| 15 | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomy na wysokości poniżej poziomu blatu stołu | TAK | Bez punktacji |  |
| 16 | Zakres wzdłużnego ruchu kolumny | min. 3000 mm, | Bez punktacji |  |
| 17 | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi | ≤ 40cm, | Bez punktacji |  |
| 18 | Zakres pionowego ruchu kołpaka | min. 1500 mm, | Bez punktacji |  |
| 19 | Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG | ≥ 240mm | Bez punktacji |  |
| 20 | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej | min. ±120°, | Bez punktacji |  |
| 21 | Zakres obrotu kolumny z lampa RTG wokół osi pionowej | min. ±90°, | Bez punktacji |  |
| 22 | Szerokość blatu | ≥85cm | Bez punktacji |  |
| 23 | Długość blatu | ≥215cm | Bez punktacji |  |
| 24 | Zakres ruchu poprzecznego | ≥ 25cm | Bez punktacji |  |
| 25 | Zakres ruchu wzdłużnego | ≥75cm | Bez punktacji |  |
| 26 | Zakres regulacji wysokości blatu stołu | ≥25cm | Bez punktacji |  |
| 27 | Najniższe położenie blatu stołu od podłogi | ≤ 56cm | Bez punktacji |  |
| 28 | Odległość powierzchnia płyty stołu-kaseta | ≤ 80mm | Bez punktacji |  |
| 29 | Pochłanialność blatu stołu RTG | ≤1 mm Al | Bez punktacji |  |
| 30 | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi | TAK | Bez punktacji |  |
| 31 | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu pilotem lub przyciskami ręcznymi | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
| 32 | Wyłącznik zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu | TAK | Bez punktacji |  |
| 33 | System antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody | TAK/NIE | Bez punktacji |  |
| 34 | Zgodność z DICOM 3.0 | TAK | Bez punktacji |  |
| 35 | Realizacja funkcjonalności DICOM Print, Worklist, MPPS, Store | TAK | Bez punktacji |  |
| 36 | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia na czas bezpiecznego zamknięcia oprogramowania | TAK | Bez punktacji |  |
| 37 | Przełączenie góra-dół i pozytyw-negatyw | TAK | Bez punktacji |  |
| 38 | Możliwość zmiany jasności i kontrastu | TAK | Bez punktacji |  |
| 39 | Regulacja skali szarości wg. histogramu | TAK | Bez punktacji |  |
| 40 | Bezpieczny sposób zapisu obrazu | TAK | Bez punktacji |  |
| 41 | Kasety o wymiarach 35x43 3 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 42 | Kasety o wymiarach 25x30 3 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 43 | Kasety o wymiarach 18x24 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 44 | Kasety o wymiarach 13x18 1 szt. | TAK | Bez punktacji |  |
| 45 | Zakres miliamperów minimum 10 – 500 mA | TAK | Bez punktacji |  |
| 46 | Zakres kilowoltów minimum 40 – 150 kV | TAK | Bez punktacji |  |
| 47 | Zakres miliamperosekund minimum 0,1 - 630 | TAK | Bez punktacji |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Okres gwarancji 36 miesiące od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru aparatu | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | System nowy, nieużywany | Tak, rok produkcji 2019 | Bez punktacji |  |
| 4 | Szkolenie techników i lekarzy po uruchomieniu aparatu w siedzibie zamawiającego 2 dni w terminie ustalonym przez zamawiającego. | Tak, w cenie oferty | Bez punktacji |  |
| 5 | Wykonanie pomiarów | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | W okresie gwarancji wykonywanie w ramach oferowanej ceny przeglądów technicznych – wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | TAK | Bez punktacji |  |
| 7 | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 1 naprawy tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu na nowe. | TAK | Bez punktacji |  |
| 8 | Czas naprawy w okresie gwarancji wynosi max. 2 dni robocze od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer. | TAK | Bez punktacji |  |
| 9 | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. | TAK | Bez punktacji |  |
| 10 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK | Bez punktacji |  |
| 11 | Wypełniony paszport techniczny. | TAK | Bez punktacji |  |