Załącznik Nr 5

Zestawienie wymagań dotyczących aparatury do rezonansu magnetycznego 1,5T

Nazwa aparatu:	…………………………………………………………

Producent:		……………………………

| L. p. | Opis parametru | Parametr graniczny | Parametr oceniany i punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MAGNES |  |  |  |  |
| 1.1. | Natężenie pola | 1,5T; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 1.2. | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | ##### Tak | Bez punktacji |  |
| 1.3. | Spełnia wymagania NFZ | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |  |
| 2.1 | Cewki gradientowe chłodzone wodą. | TAK | Bez punktacji |  |
| 3. OTOCZENIE PACJENTA |  |  |  |  |
| 3.1. | Obciążenie płyty stołu pacjenta, łącznie z ruchem pionowym i, w przypadku zaoferowania odłączanego stołu (lub blatu stołu), przy odłączonym stole (lub blacie stołu) – podczas transportu pacjenta | ≥ 200 kg | Bez punktacji |  |
| 3.2. | Automatyczny przesuw stołu pacjenta, inicjowany z protokołu badania, podczas akwizycji danych, umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV ( ≥ 48 cm w osi z) i/lub kilku cewek jednocześnie. | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.3. | Szerokość otworu gantry magnesu (magnes, system shim, cewki gradientowe, zintegrowana cewka nadawczo-odbiorcza, obudowy zewnętrzne aparatu) w najwęższym miejscu | ≥ 70; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 3.4. | Długość całkowita gantry magnesu (magnes, system shim, cewki gradientowe, zintegrowana cewka nadawczo-odbiorcza, obudowy zewnętrzne aparatu) od przedniej do tylnej obudowy aparatu | > 160 cm | Bez punktacji. |  |
| 3.5. | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.6. | Wentylacja i oświetlenie tunelu. | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.7. | Marker laserowy. | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 4.1. | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu maksymalnego wskazanego przez producenta przed upływem końca gwarancji. | Tak, w cenie oferty | Bez punktacji |  |
| 4.2. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.3. | Okres gwarancji 36 miesiące od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru aparatu | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.4. | System nowy, nieużywany | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.5. | Szkolenie techników i lekarzy po uruchomieniu aparatu w siedzibie zamawiającego przez min. 1 tydz., w terminie ustalonym przez zamawiającego. | Tak, w cenie oferty | Bez punktacji |  |
| 4.6 | Wykonanie instalacji (rury) awaryjnego wyrzutu helu | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.7 | Wykonanie i montaż instalacji sygnalizacji spadku ilości helu (panel sygnalizacyjny umieszczony w sterowni) | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.8 | Wykonanie pomiarów natężenia i rozkładu pola magnetycznego oraz wykonanie pomiaru skuteczności izolacji elektromagnetycznej klatki Faradaya | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.9 | Instalacja aparatu MR w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego | TAK | Bez punktacji |  |
| 410 | W okresie gwarancji wykonywanie w ramach oferowanej ceny przeglądów technicznych – wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | TAK | Bez punktacji |  |
| 411 | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 2 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu na nowe. | TAK | Bez punktacji |  |
| 4.12 | Czas naprawy w okresie gwarancji wynosi max. 2 dni robocze lub czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer. | TAK | Bez punktacji |  |
| 4.13 | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. | TAK | Bez punktacji |  |
| 4.14 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Unii Europejskiej. | TAK | Bez punktacji |  |
| 4.15 | Wypełniony paszport techniczny. | TAK | Bez punktacji |  |