Załącznik Nr 5

Zestawienie wymagań dotyczących aparatury do rezonansu magnetycznego 3T

Nazwa aparatu:	…………………………………………………………

Producent:		……………………………

| L. p. | Opis parametru | Parametr graniczny | Parametr oceniany i punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MAGNES |  |  |  |  |
| 1.1 | Natężenie pola | ≥ 1,5T; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 1.2 | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | ##### Tak | Bez punktacji |  |
| 1.3 | Aktywne ekranowanie | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.4 | Aparat fabrycznie nowy (nieużywany i nie rekondycjonowany) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.5 | Konstrukcja magnesu zamknięta, tunelowa | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.6 | Średnica otworu pacjenta | ≥ 60 cm podać | Bez punktacji |  |
| 1.7 | Całkowita długość gantry – magnes z aktywnym systemem „shim”, cewkami gradientowymi, cewką całego ciała i obudowami | ≤ 195 cm podać | Bez punktacji |  |
| 1.8 | Sprzętowa lub programowa korekta homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych, konieczna i wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości we wszystkich rodzajach badań | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.9 | System redukcji hałasu realizowany poprzez rozwiązania sprzętowe oraz oprogramowanie | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.10 | Zużycie prądu w kW w trakcie badania pacjenta | ≤ 10,8 | Bez punktacji |  |
| 1.11 | Zużycie prądu w kW podczas przygotowania pacjenta | ≤ 7,4 | Bez punktacji |  |
| 1.12 | Zużycie prądu w podczas postoju aparatu | ≤ 4,4 | Bez punktacji |  |
| 1.13 | Średni czas trwania 1 badania | ≤ 12 minut | Bez punktacji |  |
| 1.14 | Magnes systemu zbudowany w technologii ”zero-boil-off”(zerowego zużycia helu) | TAK | Bez punktacji |  |
| 2. SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |  |
| 2.1 | Cewki gradientowe chłodzone wodą - redukcja hałasu poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania oraz sprzętowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.2 | Maksymalna amplituda gradientu dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia FOV w każdej osi równocześnie | ≥ 33 mT/m podać | Bez punktacji |  |
| 2.3 | Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) w jednej osi możliwa do zastosowania dla wartości amplitudy z powyższego punktu | ≥ 120 T/m/s podać | Bez punktacji |  |
| 3. CEWKI |  |  |  |  |
| 3.1 | Cewka nadawczo-odbiorcza do badań całego ciała zabudowana w tunelu pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.2 | Wielokanałowa cewka dedykowana do badania głowy, posiadająca min. 10 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.3 | Wielokanałowa cewka do badania głowy i szyi (w tym do badań angiograficznych), posiadająca min. 16 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.4 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa posiadająca min. 20 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.5 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do tułowia w zakresie min. 30 cm w osi Z, posiadająca min. 12 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.6 | Wielokanałowa cewka sztywna, do badania stawu kolanowego, posiadająca min. 8 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.7 | Wielokanałowa, dedykowana cewka sztywna lub cewka elastyczna do badania stawu ramiennego, posiadająca min. 8 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.8 | Zestaw minimum 2 płachtowych, elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, każda o różnym rozmiarze, każda posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. SYSTEM RF |  |  |  |  |
| 4.1 | Dynamika sygnału odbiornika RF | > 160 dB podać | Bez punktacji |  |
| 4.2 | Maksymalna liczba kanałów (elementów cewek) możliwa do wykorzystania w maksymalnym zakresie badania (z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 64 podać | Bez punktacji |  |
| 4.3 | Maksymalna liczba kanałów odbiorczych możliwa do wykorzystania w maksymalnym statycznym polu widzenia (bez przesuwu stołu pacjenta) | ≥ 16 podać | Bez punktacji |  |
| 4.4 | Szerokość pasma przenoszenia (receive bandwidth) | > 600 kHz podać | Bez punktacji |  |
| 4.5 | Światłowodowa transmisja sygnału odbiorczego do rekonstruktora | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.6 | Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.7 | Cyfrowa technologia toru transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań (gantry magnesu) a maszynownią (rekonstruktorem) | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.8 | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 32 bit podać | Bez punktacji |  |
| 5. OTOCZENIE PACJENTA |  |  |  |  |
| 5.1 | Maksymalne obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 200 kg podać | Bez punktacji |  |
| 5.2 | Automatyczny przesuw stołu pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.3 | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) synchronizujący sekwencje obrazujące; | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.4 | Bramkowanie akwizycji za pomocą EKG | Tak | Bez punktacji. |  |
| 5.5 | Bramkowanie oddechowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.6 | Interkom do komunikacji z pacjentem, w tym kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu i monitor umieszczony w pomieszczeniu operatorskim | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.7 | Wentylacja w tunelu pacjenta z regulacją siły nawiewu | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.8 | Oświetlenie tunelu pacjenta z regulacją natężenia | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.9 | Dwa panele sterujące umieszczony na obudowie magnesu | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.10 | Wysokorozdzielczy monitor kolorowy, zintegrowany z gantry aparatu MR, umożliwiający sprawdzenie pracy aparatu MR (np. poprawność podłączenia cewek, czujników oddechu, pulsu, kontrolę sygnałów fizjologicznych itp.) | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.11 | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z zestawem umożliwiającym odsłuch muzyki w trakcie badania i komunikacji z pacjentem | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.12 | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6. APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |  |
| 6.1 | Rutynowe badania neurologiczne | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2 | Badania obszaru głowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.3 | Badania morfologiczne w obszarze kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.4 | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 65 dB(A) stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.5 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.6 | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.7 | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (SWI lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (myExam Brain Assist lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.10 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, wyposażone w mechanizmy automatycznego pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych wraz z automatycznym określeniem obszaru saturacji oraz automatyczną detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych oraz automatyczną numeracja kręgów (myExam Spine Assist lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji (DWI) |  |  |  |
| 6.11 | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o tzw. single-shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.12 | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, High-Resolution Diffusion, Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.13 | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.14 | Zaawansowane badania dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie perfuzji (PWI) |  |  |  |
| 6.15 | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.16 | Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Angiografia |  |  |  |
| 6.17 | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.18 | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.19 | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.20 | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Angiografia z kontrastem: |  |  |  |
| 6.21 | Kontrastowe MRA (ceMRA) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.22 | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.23 | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK , 4D CEMRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.24 | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania ortopedyczne |  |  |  |
| 6.25 | Protokoły i sekwencje do badań stawów | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.26 | T2 mapping - oprogramowanie do mapowania T2 w badaniach chrząstki międzystawowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.27 | T1 mapping - oprogramowanie do mapowania T1 w badaniach chrząstki międzystawowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.28 | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub równoważne (zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.29 | Sekwencja 2D lub 3D do badania stawów u pacjentów z implantami kości stawów, umożliwiająca wykonywanie badań bez artefaktów, pochodzących od implantów, w celu oceny tkanki znajdującej się bezpośrednio przy implancie (MAVRIC, WARP & Advanced WARP lub odpowiednik producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.30 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań stawów w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (myExam Large Joint Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania w obszarze tułowia |  |  |  |
| 6.31 | Pakiet sekwencji do badań abdominalnych | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.32 | Zaawansowana sekwencja do badań dynamicznych wątroby, pozwalająca na uzyskanie kilku typów obrazów podczas jednej akwizycji, tłumienie tłuszczu (DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.33 | Obrazowanie dyfuzji w obszarze abdominalnym | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.34 | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i dyfuzyjnej w badaniach DWI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z pod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą (Simultaneous Multi-Slice, SMS-DWI, HyperBand lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie równoległe |  |  |  |
| 6.35 | Obrazowanie równoległe | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.36 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (ASSET, mSENSE, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nazewnictwem producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.37 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (ARC, GRAPPA lub zgodnie z nazewnictwem producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | TECHNIKI SPEKTRALNEJ SATURACJI |  |  |  |
| 6.38 | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.39 | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak | Bez punktacji |  |
|  | TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |  |  |  |
| 6.40 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.41 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.42 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.43 | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.44 | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. SEKWENCJE |  |  |  |  |
| 7.1 | Spin Echo (SE) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.2 | Inversion Recovery (IR) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.3 | Gradient Echo (GRE) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.4 | Szybkie 3D GRE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu lub odpowiednik według nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.5 | 2D GRE z full transverse rephrasing lub odpowiednik według nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.6 | 3D GRE z full transverse rephrasing lub odpowiednik według nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.7 | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.8 | Multi-Shot | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.9 | Single-Shot | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.10 | Sekwencje umożliwiające jednoczesną akwizycję kilku obrazów przy wykorzystaniu pobudzenia wielu warstw jednocześnie. Pobudzanie wielu warstw w sekwencjach TSE (SMS TSE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.11 | Inteligentna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca stosunek sygnał-szum (SNR) poprzez wykrywanie i usuwanie szumów w sposób zoptymalizowany dla pojedynczego skanu, adresując przestrzennie zmieniający się szum w konkretnej akwizycji; metoda poprawy SNR przekładająca się na poprawę jakości obrazu, przy wyższej rozdzielczości albo na wyższą wydajność poprzez zmniejszenie liczby uśrednień lub zwiększenie współczynnika przyspieszenia skanowania; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo (SE) i Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) –np. typu Deep Resolve Gain lub typu równoważnego pod względem funkcjonalnym zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.12 | Inteligentna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca stosunek sygnał-szum (SNR) poprzez wykrywanie i usuwanie szumów w sposób zoptymalizowany dla pojedynczego skanu, adresując przestrzennie zmieniający się szum w konkretnej akwizycji; metoda poprawy SNR przekładająca się na poprawę jakości obrazu, przy wyższej rozdzielczości albo na wyższą wydajność poprzez zmniejszenie liczby uśrednień lub zwiększenie współczynnika przyspieszenia skanowania; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo (SE) i Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) –np. typu Deep Resolve Gain lub typu równoważnego pod względem funkcjonalnym zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.13 | Inteligentna metoda rekonstrukcji obrazów oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkolona na dużej ilości danych, która pozwala skracać czas akwizycji, zaprojektowana do rekonstrukcji obrazów pozbawionych szumu, w oparciu o dane zebrane retrospektywnie z bardzo dużym przyspieszeniem; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) np. typu Deep Resolve Boost lub typu równoważnego pod względem funkcjonalnym zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE |  |  |  |  |
| 8.1 | Min FoV we wszystkich osiach (X, Y, Z) | ≤ 1 cm podać | Bez punktacji |  |
| 8.2 | Max FoV w osiach X i Y | ≥ 50 cm podać | Bez punktacji |  |
| 8.3 | Max FoV w osi Z (statyczny – bez przesuwu stołu pacjenta) | ≥ 45 cm podać | Bez punktacji |  |
| 8.4 | Max FoV w osi Z (dynamiczny – z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 120 cm podać | Bez punktacji |  |
| 8.5 | Matryca akwizycyjna bez interpolacji | ≥ 1024 x 1024 podać | Bez punktacji |  |
| 8.6 | Min. grubość warstwy – skany 2D | ≤ 0,5 mm podać | Bez punktacji |  |
| 8.7 | Min. grubość warstwy - skany 3D | ≤ 0,1 mm podać | Bez punktacji |  |
| 9. KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |  |
| 9.1 | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 9.2 | Pojemność HD dla obrazów | ≥ 70 GB; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 9.3 | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4 | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 9.5 | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024 | Bez punktacji |  |
| 9.6 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 10 000 obrazów/s; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 9.7 | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.8 | Monitor kolorowy, typu LCD, o przekątnej co najmniej 19 cali i rozdzielczości co najmniej 1280x1024 | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.9 | Technologia LCD / TFT | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.10 | Przekątna | ≥ 19”; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 9.11 | Matryca monitora | ≥ 1280x1024; | Bez punktacji |  |
| 9.12 | Oprogramowanie kliniczne | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.13 | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.14 | MPR | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.15 | MIP | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.16 | Rekonstrukcje 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.17 | Rekonstrukcje SSD | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.18 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nomenklatury producenta) zainstalowane na konsoli podstawowej | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 9.19 | Praca w sieci | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.20 | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.21 | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.22 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.23 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.24 | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.25 | DICOM 3.0 – MPPS | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.26 | Interface użytkownika – lokalizacja trójwymiarowa, możliwość planowania własnych sekwencji. | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.27 | Filtr obrazów | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.28 | Analiza wyników protonowej spektroskopii MR mózgu dla SVS i CSI | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.29 | Oprogramowanie do analizy tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.30 | Funkcja zgłoszenia awarii bezpośrednio z konsoli operatorskiej urządzenia tomografu rezonansu magnetycznego za pomocą funkcjonalności wbudowanej w UI (Interfejs Użytkownika) systemu MR. | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.31 | UPS podtrzymujący pracę konsoli w przypadku zaniku zasilania | Tak | Bez punktacji |  |
| 10. STACJE LEKARSKIE |  |  |  |  |
| 10.1 | NIE DOTYCZY |  |  |  |
| 11. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 11.1 | Pulsoksymetr pracujący w środowisku MR wyposażony w czujniki | Tak; podać typ | Bez punktacji |  |
| 11.2 | Detektor implantów metalowych przenośny | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.3 | Dwukomorowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego do MR | Tak; podać typ | Bez punktacji |  |
| 11.4 | Gaśnica niemagnetyczna | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.5 | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.6 | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań – dwa komplety | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.7 | Podłączenie MRI do istniejących systemów PACS i RIS; komunikacja poprzez HL7 i DICOM, Integracja z serwerem aplikacyjnym/stacjami lekarskimi posiadanymi przez Zamawiającego w obrębie tej samej wersji oprogramowania z automatycznym importem badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym bez udziału użytkownika konsoli. | Tak | Bez punktacji |  |
| 12. POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 12.1 | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu maksymalnego przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji | Tak, w cenie oferty | Bez punktacji |  |
| 12.2 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.3 | Okres gwarancji 36 miesiące od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru aparatu | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.4 | System nowy, nieużywany | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.5 | Szkolenie techników i lekarzy po uruchomieniu aparatu w siedzibie zamawiającego przez min. 1 tydz., w terminie ustalonym przez zamawiającego. | Tak, w cenie oferty | Bez punktacji |  |
| 12.6 | Wykonanie instalacji (rury) awaryjnego wyrzutu helu | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.7 | Wykonanie i montaż instalacji sygnalizacji spadku ilości helu (panel sygnalizacyjny umieszczony w sterowni) | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.8 | Wykonanie pomiarów natężenia i rozkładu pola magnetycznego oraz wykonanie pomiaru skuteczności izolacji elektromagnetycznej klatki Faradaya | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.9 | Instalacja aparatu MR w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego | TAK | Bez punktacji |  |
| 12.10 | W okresie gwarancji wykonywanie w ramach oferowanej ceny przeglądów technicznych – wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). | TAK | Bez punktacji |  |
| 12.11 | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 1 naprawy tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu na nowe. | TAK | Bez punktacji |  |
| 12.12 | Czas naprawy w okresie gwarancji wynosi max. 2 dni robocze od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer. | TAK | Bez punktacji |  |
| 12.13 | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. | TAK | Bez punktacji |  |
| 12.14 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Unii Europejskiej. | TAK | Bez punktacji |  |
| 12.15 | Wypełniony paszport techniczny. | TAK | Bez punktacji |  |
| 13. POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 13.1 | Agregat wody lodowej dostosowany do oferowanego aparatu | TAK | Bez punktacji |  |
| 13.2 | Klatka Faradaya z kompletnym wykończeniem 1 okno w osi gantry skanera, 1 drzwi, min. 2 dodatkowe, ekranowane przepusty do klatki. Drzwi RF: drzwi otwierane manualnie na zewnątrz; Okno RF: okno z szybami ze szkła bezpiecznego; Oświetlenie: oświetlenie zasilane prądem stałym, odpowiedni zasilacz dostarczany z klatką Faradaya; jasność oświetlenia min. 300 lx | TAK | Bez punktacji |  |
| 13.3 | Demontaż starego aparatu i jego utylizacja | TAK | Bez punktacji |  |