Stalowa Wola 15.01.2026 r.

Wszyscy zainteresowani

Dot.

Zapytanie ofertowe do złożenia oferty na aparat USG z dwoma głowicami, który będzie spełniał opisane parametry techniczne – zał.nr 1 z dnia 8.01.2026

Zamawiający, informuje że wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do postepowania ultrasonograf wyprodukowany w 2026 roku?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści do postepowania ultrasonograf o zakresie częstotliwości pracy w przedziale 1,2 MHz-23,0MHz?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający podniesie zakres pracy głowicy liniowej z 3,0-11,0 MHz do 3,0-18,0 MHz?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający wymaga monitora LED bez przeplotu, o rozdzielczości min. 1920x 1080 pikseli i przekątnej ekranu min. 23 cala?

Odp.: NIE

Pytanie nr 5.

Czy zamawiający wymaga wyświetlacza do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min 15 cali?

Odp.: NIE

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg posiadający wyświetlacz do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1280x800 pkt ale nie posiadający możliwości konfigurowania i zdublowania obrazu diagnostycznego?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg posiadający monitor OLED czyli ekran znacznie przewyższający technologię LED ( czerń jest prawdziwa i kontrastową)?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg posiadający głośność 42 dB? Różnica 14 dB jest obrazowo głośnością szumu liści bez wiatru?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg posiadający oprogramowanie w języku angielskim powszechnie stosowanym i jednoznacznie precyzującym obsługę aparatu przez profesjonalnego użytkownika?

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg posiadający raporty strukturalne DICOM położnicze, kardiologiczne, naczyniowe i brzuszne?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający porównywania obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający możliwości tworzenia własnych protokołów standaryzujących przepływ pracy (prowadzących przez poszczególne kroki: tryby obrazowania, pomiary itp.)?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 13.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający wbudowanego cyfrowego rejestratora wideo do ciągłego zapisu wykonywanego badania na dysku twardym i następnie zgrania na nośniki przenośne Czas pojedynczego nagrania min. 60 minut?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 14.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający możliwości powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 15.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg posiadający kąt korekcji bramki dopplerowskiej 0 do +/-80 stopni?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 16.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający dopplera fali ciągłej?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 17.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający oprogramowania do procentowego określenia unaczynienia tkanki w badanym obszarze?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 18.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający automatycznej optymalizacji obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego. Automatycznego umiejscowienia pola Dopplera kolorowego oraz bramki Dopplera PW odpowiednio do naczynia. Automatycznej optymalizacji wzmocnienia Dopplera kolorowego?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 19.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający Automatycznego podążania pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera PW za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych z automatycznym ustawieniem kąta ugięcia oraz wielkości i kąta korekcji bramki PW?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 20.

pkt 68, Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający obrazowania sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio dostępna na głowicach liniowych i endocavitarnych?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 21.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający Elastografi akustycznej (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy) z mapowaniem kolorem. Obraz elastogramu w mapach koloru w tym z wysoką rozdzielczością czasową w czasie rzeczywistym. Możliwość wyświetlania jednoczasowo obrazu w trybie B i obrazu z elastogramem oraz wyświetlania jednoczasowo obrazu z mapowaniem jakości sygnału dla elastogramu i obrazu z elastogramem. Jednostki kPa i m/s do wyboru?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 22.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający analizy sztywności tkanki w wybranej bramce realizowanej w trybie elastografii akustycznej z możliwością uśrednienia wyników oraz wyboru wartości maksymalnych lub minimalnych – jednostka miary kPa i m/s do wyboru. Indeksu jakości wykonanego badania?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 23.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający obrazowania z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego do oceny lewej komory serca LVO i z niskim MI do oceny mięśnia sercowego?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 24.

pkt 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, Czy zamawiający dopuści do postepowania wysokiej klasy aparat usg z głowicą convex wykonaną w  technologi głowic wielowarstwowych Fujifilm opartą na macierzach elementów mikro kompozytowych ułożonych w 5 warstwach i związanych między sobą dla uzyskania większej czułości (np. Kolorowy Doppler) i rozdzielczości (w porównaniu z głowicami z pojedynczą macierzą).

Zakres częstotliwości pracy przetwornika  1,0 – 5,0 MHz

Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode 3 – high, mid, low

Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 – high, mid, low

Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 ( high, mid, low

Ilość fizycznych elementów (kryształów)  960

Rozszerzony kąt  pola obrazowego głowicy  70 stopni

Głębokość obrazowania  40 cm

Odp.: TAK.

Pytanie nr 25.

pkt 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, Czy zamawiający dopuści do postepowania wysokiej klasy aparat usg z głowicą liniową wykonaną w  technologi głowic wielowarstwowych Fujifilm opartą na macierzach elementów mikro kompozytowych ułożonych w 5 warstwach i związanych między sobą dla uzyskania większej czułości (np. Kolorowy Doppler) i rozdzielczości (w porównaniu z głowicami z pojedynczą macierzą).

Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 2,0 – 12,0 MHz

Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode  2 - high, low

Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego 2 m -  high, low

Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler  2 - high, low

Ilość fizycznych elementów (kryształów) 960

Długość pola obrazowego głowicy  38 mm

Obrazowanie trapezowe

Głębokość obrazowania 14 cm

Odp.: TAK.

Pytanie nr 26.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający analizy kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate z użyciem kolorowego Dopplera tkakowego?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 27.

pkt 94, Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający analizy kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowaneja w trybie 2D?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 28.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie posiadający automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej EF?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 29.

pkt 96, Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat usg nie  posiadający oprogramowania Stress Echo?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 30.

pkt 99, Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wykupienia licencji DICOM, czy samego modułu DICOM zainstalowanego w aparacie do obsługi sieci w tym standardzie?

Odp.: TAK.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część do załącznika nr 1