Załącznik nr 1

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „parametr wymagany”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku | TAK (podać) |  |
|  | Typ/model, producent, kraj | podać |  |
|  | Aparat mobilny wykonany w technologii całkowicie cyfrowej z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 5 000 000 | TAK (podać) |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu min. 1,5-20 MHz | TAK (podać) |  |
|  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne min. 4 | TAK (podać) |  |
|  | Wyświetlacz do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 10 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli z możliwością obsługi jak na tablecie, konfigurowania i zdublowania obrazu diagnostycznego | TAK (podać) |  |
|  | Monitor LED bez przeplotu, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu). | TAK (podać) |  |
|  | Płynna regulacja wysokość, obrotu, przesunięcia panelu sterowania względem korpusu aparatu z możliwością zablokowania w dowolnym położeniu | TAK |  |
|  | Głośność pracy aparatu max. 28 dB | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist. | TAK |  |
|  | Raporty strukturalne DICOM min. kardiologia, jama brzuszna, małe i powierzchowne narządy, piersi | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo | TAK |  |
|  | Możliwość połączenia z siecią szpitalną poprzez łączność bezprzewodową Wi-Fi lub eternet | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | TAK |  |
|  | Pojemność dysku twardego min. 500 GB | TAK (podać) |  |
|  | Porty USB min. 1 | TAK (podać) |  |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów standaryzujących przepływ pracy (prowadzących przez poszczególne kroki: tryby obrazowania, pomiary itp.) | TAK |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | TAK |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 10 000 | TAK (podać) |  |
|  | Wbudowany cyfrowy rejestrator wideo do ciągłego zapisu wykonywanego badania na dysku twardym i następnie zgrania na nośniki przenośne Czas pojedynczego nagrania min. 60 minut | TAK (podać) |  |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | TAK |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | TAK |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 38 cm | TAK (podać) |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE min. 10x | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | TAK |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 230 dB | TAK (podać) |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | TAK |  |
|  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) dostępne na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień min. 8 stref | TAK (podać) |  |
|  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) dostępne na panelu dotykowym min. 6 stref | TAK (podać) |  |
|  | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek | TAK |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | TAK |  |
|  | Ogniskowanie wiązki wysyłanej (nadawczej) na poziomie pikseli na całej głębokości obrazowania | TAK |  |
|  | Kompensacja do prędkości rozchodzenia się ultradźwięków w badanej tkance z wyświetleniem tej prędkości na ekranie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych i zmian patologicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | TAK |  |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D powyżej 2800 obr./sek. | TAK (podać) |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min . 5 | TAK (podać) |  |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 linii prostych i krzywoliniowy anatomiczny M-mode | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,5 m/s | TAK (podać) |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 1 - 20 mm | TAK (podać) |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-89 stopni | TAK (podać) |  |
|  | Szybka zmiana kąta korekcji -60/0/60 stopni | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 35 m/s | TAK (podać) |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo min. 600 obr./sek. | TAK (podać) |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | TAK (podać) |  |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | TAK |  |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Wizualizacja z efektem 3D przepływów uzyskiwanych w trybie 2D/Kolor lub Power Doppler | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do procentowego określenia unaczynienia tkanki w badanym obszarze | TAK |  |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | TAK |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego. Automatyczne umiejscowienie pola Dopplera kolorowego oraz bramki Dopplera PW odpowiednio do naczynia. Automatyczna optymalizacja wzmocnienia Dopplera kolorowego. | TAK |  |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera PW za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych z automatycznym ustawieniem kąta ugięcia oraz wielkości i kąta korekcji bramki PW | TAK |  |
|  | Technologia poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne oraz obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze | TAK /NIE |  |
|  | Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio dostępna na głowicach liniowych i endocavitarnych | TAK |  |
|  | Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy) z mapowaniem kolorem. Obraz elastogramu w mapach koloru w tym z wysoką rozdzielczością czasową w czasie rzeczywistym. Możliwość wyświetlania jednoczasowo obrazu w trybie B i obrazu z elastogramem oraz wyświetlania jednoczasowo obrazu z mapowaniem jakości sygnału dla elastogramu i obrazu z elastogramem. Jednostki kPa i m/s do wyboru | TAK |  |
|  | Analiza sztywności tkanki w wybranej bramce realizowana w trybie elastografii akustycznej z możliwością uśrednienia wyników oraz wyboru wartości maksymalnych lub minimalnych – jednostka miary kPa i m/s do wyboru. Indeks jakości wykonanego badania | TAK |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego | TAK |  |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego do oceny lewej komory serca LVO i z niskim MI do oceny mięśnia sercowego | TAK |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
|  | Głowica convex (technologia Single Crystal lub podobna - podać) wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | TAK (podać) |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,0 – 5,0 MHz | TAK (podać) |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK (podać) |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK (podać) |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | TAK (podać) |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 190 | TAK (podać) |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 60 stopni | TAK (podać) |  |
|  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy min. 70 stopni | TAK (podać) |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 40 cm | TAK (podać) |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 3,0 – 11,0 MHz | TAK (podać) |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK (podać) |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK (podać) |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | TAK (podać) |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 250 | TAK (podać) |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy min. 50 mm | TAK (podać) |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | TAK (podać) |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, pediatria, narządy dna miednicy, ginekologia, położnictwo, urologia i inne | TAK |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate z użyciem kolorowego Dopplera tkakowego | TAK |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w trybie 2D (funkcja śledzenia tkanki lub podobne) | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Stress Echo – wysiłek fizyczny oraz próba farmakologiczna. Możliwość tworzenia własnych protokołów | TAK |  |
|  | Inne: |  |  |
|  | Oznakowanie CE | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny | TAK |  |
|  | Dostawa urządzenia z licencją DICOM. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |
|  | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy. | TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |

| CENA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kwota netto (PLN) | Vat (%) | Kwota brutto (PLN) |